Техническая спецификация закупаемого товара 
«Ионный хроматограф для определения анионов и катионов
Eco IC Package»
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	Наименования товара
	[bookmark: _Hlk234431287]Ионный хроматограф для определения анионов и катионов
Eco IC Package, Metrohm (Швейцария)

	2
	Единица измерения
	комплект

	3
	Количество (объём)
	1
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	Срок поставки
	90 дней с момента заключения договора
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	Год выпуска
	2026
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	Гарантийный срок            (в месяцах)
	12
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	Технические характеристики системы
	Eco IC это система ионной хроматографии, которая фокусируется на том, что наиболее важно, не жертвуя качеством, долговечностью или надежностью. Независимо от того, проводите ли вы рутинный анализ воды или ищете устройство для образовательных целей, Eco IC справится с этой задачей. Вы также можете сэкономить время и сократить объем работы, добавив систему автоматизации.
Компактная система для ежедневного анализа воды и обучения
Все необходимые компоненты уже включены для выполнения полного анализа. Доступны опции автоматизации для экономии времени и сокращения расходов. Smart IC система самоконтроля для мониторинга процессов и предотвращения ошибок. Безопасное управление данными с помощью программного обеспечения. 
MagIC Net, соответствующего GLP и FDA.
Автоматизированная вводная модель для анализа воды и обучения. Пакет IC Eco можно модернизировать с помощью встроенной ультрафильтрации в любое время. Пакет включает Eco IC, автосэмплер 863 Compact IC, Eco IC — это система ионной хроматографии, которая фокусируется на том, что наиболее важно, не жертвуя качеством, долговечностью или надежностью. Независимо от того, проводите ли вы рутинный анализ воды
или ищете устройство для образовательных целей, Eco IC справится с этой задачей. Вы также можете сэкономить время и сократить объем работы, добавив систему автоматизации.
Компактная система для ежедневного анализа воды и обучения
Все необходимые компоненты уже включены для выполнения полного анализа
Доступны опции автоматизации для экономии времени и сокращения расходов
Smart IC — система самоконтроля для мониторинга процессов и
предотвращения ошибок
MagIC Net, соответствующего GLP и FDA.
Автоматизированная вводная модель для анализа воды и обучения. Пакет IC Eco можно модернизировать с помощью встроенной ультрафильтрации в любое время. Пакет включает Eco IC, автосэмплер 863 Compact IC.
Супрессор 
Запатентованный модуль подавления помех Metrohm (MSM. Подавитель анионов Metrohm состоит из небольшого ротора, содержащего три картриджа, заполненных катионообменной смолой. Пока один патрон используется для подавления, на втором осуществляется этап регенерации. В это время автоматически промывается третий картридж. Таким образом, для каждого нового образца всегда имеется в наличии свежерегенерированный патрон-глушитель. Гарантия 10 лет (подавитель анионов) • 100% стабильность давления • 100% устойчивость к органическим растворителям. • Короткое время кондиционирования • Минимальный шум < 0,2 нс/см. • ПОТОК – зеленый способ подавления • Экономичный и надежный • Возможность замены супрессора в любой момент без воздейстия на систему • Превосходное соотношение сигнал/шум позволяет анализировать анионы и органические кислоты вплоть до ультраследовыхдиапазонов.
Кондуктометрический детектор
Тип ￭ Цифровая обработка сигналов с микропроцессорным управлением (технология DSP) ￭ Интеллектуальный детектор с 6 эталонными хроматограммами Диапазон измерения 0–15 000 мкСм/см без переключения диапазонов Шум < 0,1 нс при 1 мкСм/см Отклонения от линейности ￭ < 0,1% для значений проводимости выше 16 мкСм/см ￭ < 1% для значений проводимости ниже 16 мкСм/см Дрейф < 0,2 нс/см в час Скорость измерения 10 измерений в секунду для оптимальных результатов без фильтрации
Разрешение 0,0047 нс/см Базовый шум < 0,2 нс/см, типично для последовательного подавления Проводимость детектор Объем ячейки 0,8 мкл Константа ячейки ￭ Индивидуальные данные калибровки, сохраненные в детекторе. ￭ Регулируется в диапазоне: 13,0 - 21,0 /см. Электроды Кольцевые электроды из нержавеющей стали. Материалы в связаться с элюент Химически инертный ПХТФЭ. Максимальное рабочее давление 5,0 МПа (50 бар) Температура ячейки 20–50 °C с шагом 5 °C Температура стабильность < 0,001 °С Температура компенсация Регулируется 0–5 %/K, по умолчанию 2,3 %/K. Время нагрева < 30 минут (40 °C)
Колонка - Metrosep Технические характеристики
Материал корпуса PEEK Материал носителя Гидрофилизированный сополимер полистирола и дивинилбензола с четвертичными аммониевыми группами Размер частиц 4,6 мкм (монодисперсный) Стандартный поток 0,7 мл/мин Максимальное давление 25 МПа Максимальный поток 1,0 мл/мин Диапазон pH 0–14 Размеры колонки 250 x 4,0 мм Диапазон температур 10–70 °C Стандартная температура 25 °C
Предколонка -Metrosep Технические характеристики
Материал корпуса PEEK Материал носителя Сополимер полистирола и дивинилбензола с четвертичными аммониевыми группами Размер частиц 4,6 мкм (монодисперсный) Диапазон pH 0–14 Размеры колонки 5 x 4,0 мм.
Metrosep RP 2 Guard/3.5 это защитная колонка универсального применения. Она надежно защищает аналитическую разделительную колонку от загрязнений. Запасные фильтры для RP 2 Guard/3.5 (Spare filter for RP 2 Guard/3.5)
Система ионной хроматографии Eco IC + Eco IC Package, Metrohm (Швейцария) для паралельного определения анионов и катионов . Ионный хроматограф с 2-ми блоками и автосемплером, с последовательным подавлением, перистальтическим насосом для регенерации подавителя
Насос высокого давления. 
Диапазон расхода элюента 0,001-20 мл/мин. Шаг изменения расхода элюента не более 1 мкл /мин. Воспроизводимость потока элюента не более 0,1%. Диапазон давления насоса не менее 50 мПА. Головка насоса изготовлены из неметаллических материалов. Материалы контактирующие с элюентом PEEK (Полиэфирэфиркетон), ZrO2 (диоксид циркония), (Политетрафторэтилен/Полиэтилен). Наличие функции автоматического отключения при достижении пределов давления. Перистальтический насос.
Тип 2-канальный перистальтический насос, Направление вращения: по часовой стрелке/против часовой стрелки, Скорость вращения 0–42 об/мин на 7 уровнях по 6 об/мин каждый, Характеристики насоса: скорость потока элюента- 0,3 мл/мин при 18 об/мин. 
Система подавления фона элюента MSM. Наличие функции автоматического подавления элюента. Устойчивость к органическим растворителям. Гарантия на анионный супрессор не менее 10 лет. 
CO2 Suppressor (Подавитель эффекта диоксида углерода) - Материал Фторполимер, Устойчивость к растворителям нет ограничений (кроме перфторуглерода), Управление вакуумом - микропроцессорное управление/стабилизация. Время стабилизации вакуума после запуска < 30 сек. Объем капилляра 400 мкл, Рекомендуемый диапазон потока 0,1–1,0 мл/мин. 
Детектор. Кондуктометрический. Диапазон измерения не уже чем 0–15 000 мкСм/см – без переключения диапазонов. Температура от 20 до 50 °C. Шаг установки температуры детектора не более 5 °C. Стабильность температуры не более 0,001 °C. Объем ячейки не более 0,8 мкл. Электронный шум не более
Автосамплер. Количество устанавливаемых виалл не 36 мест. Программное обеспечение MagIC Net. Программное обеспечение для управления ионным хроматографом. Программное обеспечение лицензированное. Обязательное наличие русского, английского языков. Возможность переключение языков во время работы программы, без переустановки ПО. 
Колонка. Материал корпуса PEEK (Полиэфирэфиркетон). Материал носителя гидрофилизированный сополимер полистирола и дивинилбензола с четвертичными аммониевыми группами, что является наиболее эффективным материалом для увеличения селективности, термической, механической и химической стабильности колонки. Размер частиц 4,6 мкм (монодисперсный), Стандартный поток 0,7 мл/мин, Максимальное давление
25 Мпа, Максимальный поток 1,2 мл/мин, Диапазон pH 0–14, Размеры колонки 150 x 4,0 мм, Диапазон температур 10–70 °C, Стандартная температура 25 °C
Оборудование должно быть новым. 
Год выпуска: не ранее 2026 года.
Наличие авторизованного сервиса в РК.
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	Комплектация
	Ионный хроматограф Eco IC: 2
Комплект материалов для запуска прибора: 1
Bottle attachment / GL 45 - 3 x UNF 10/32 Bottle attachment GL 45 for eluents and reagents Glass bottle / 1000 mL / GL 45 Eluent bottle / 2 L / GL 45 Adsorbing tube, large and bent PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 3 m PTFE capillary 0.5 mm i.d. / 1 m Y-connector for tubing 6-9 mm i.d. Silicone tubing 6 mm i.d., 1 m Pump tubing LFL (white/white), 3 stoppers PharMed® pump tubing (orange/yellow), 3-stopper PEEK capillary 0.5 mm i.d., 40 cm PEEK capillary 0.5 mm i.d., 1 m PEEK capillary 0.25 mm i.d., 1 m Clip for SGJ 14/15, Cable USB A - USB B 1.8 m Adapter USB MINI (OTG) - USB A Metrohm USB Mini B cable (OTG) - USB A, 1.8 m Colored sleeves for capillaries Tool for piston seal Adjustable wrench Hexagon key 4 mm 1/4 in. Wrench Capillary cutter 1/2 in. Wrench 3 mm hex key for IC Sample Processors Hexagon key 2 mm Hexagon key 2.5 mm Wrench Sample vessel 11 mL Stopper with perforation Stopper for overflow (ProfIC), 5 pieces Pressure screw 2x Luer/UNF coupling Coupling olive/UNF 10/32, 2x 2 x UNF 10/32 coupling Pressure screw short Nozzle/UNF 10/32 coupling with security device Pump tubing connector with security lock and filter Tubing adapter for aspiration filter (ProfIC) Syringe 10 mL with Luer connection Purge tubing Aspiration filter Spare filter for inline filter MSM Rotor A Needle holder 1/8 in. for 863 Compact Autosampler Connecting piece to MSM and SPM module Adapter sleeve, MSM Sample needle made of zirconium oxide with PEEK tip
Автосемплер - 863 Compact IC Autosampler:1 
Детекторы ProfIC Conductivity Detector MF: 2
ПО для управления MagIC Net Professional: 1
Подавитель, MSM Rotor: 1
Metrosep A Supp 19 – 150/4.0: 1
Metrosep A Supp 19 Guard/4.0: 2
Metrosep RP 2 Guard/3.5: 1
Metrosep C 6 – 150/4.0: 1
Metrosep C 6 Guard/4.0: 2
Бутылки для реагентов, комплект: 1
Трубки, пробки, зажимы: 1
Кабеля, комплект: 1
Ключи для настройки и сборки прибора, комплект: 1
Фильтры для реагента, комплект: 1
Upgrade Kit: Eco IC: 2
Sample vessel 11 mL: 200
Stopper with perforation: 200
Компьюьтер, ИБП, в комплекте: 1
Реактивы и СО для запуска прибора: 1
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	Требования к пуско-наладке оборудования
	Пуско-наладка оборудования на месте эксплуатации. Процедура должна проводиться сертифицированным сервисным инженером. 
Поставщик обязуется провести обучение персонала в лаборатории Заказчика.
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	Необходимые документация и требования к потенциальному Поставщику
	Потенциальный поставщик должен являться официальным авторизованным дистрибьютором компании на момент подачи заявки. В целях подтверждения соответствия указанному требованию потенциальный поставщик обязан предоставить в составе ценового предложения документы, подтверждающие статус официального дистрибьютора (письмо-авторизация, сертификат дистрибьютора или иной официальный документ от производителя). Отсутствие подтверждающих документов является основанием для отклонения заявки как несоответствующей требованиям закупки.
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	Условия оплаты
	Вопрос предоставления авансового платежа и определения его размера рассматривается на заседании закупочной комиссии в соответствии с внутренними нормативными документами. 
В случае принятия решения о выплате авансового платежа Заказчик вправе потребовать от Поставщика предоставления обеспечения на сумму, эквивалентную размеру авансового платежа.
Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм:
банковская гарантия, выданная банком второго уровня, зарегистрированным на территории Республики Казахстан и имеющим действующую лицензию на осуществление банковской деятельности;
договор страхования гражданско-правовой ответственности Поставщика, заключенный со страховой организацией, зарегистрированной на территории Республики Казахстан и имеющей действующую лицензию на осуществление страховой деятельности.



