Техническая спецификация закупаемого товара

«Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр Epsilon 1»

| 1 | Наименования товара | Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр Epsilon 1, производства Malvern Panalytical |
| --- | --- | --- |
| 2 | Единица измерения | комплект |
| 3 | Количество (объём) | 1 |
| 4 | Срок поставки | 90 дней с момента заключения договора |
| 5 | Год выпуска | 2026 |
| 6 | Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| 7 | Технические характеристики системы | Epsilon 1 — полностью интегрированный энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор, который состоит из спектрометра, встроенного компьютера, сенсорного экрана и программного обеспечения для анализа. Назначение: количественный и качественный элементный анализ образцов (порошки, сплавы, жидкости, прессованные и сплавленные таблетки) в диапазоне от ppm до 100%. Исполнение: настольное, компактное Диапазон элементов: не хуже, чем в диапазоне от Na (натрий) до Am (америций) Рентгеновская трубка: керамическая, с боковым окном. Анод: Ag (серебро). Максимальное напряжение: 50 кВ. Максимальный ток: 1 мА. Мощность: 10 Вт. Фильтры трубки: наличие набора программно переключаемых фильтров: 6 шт. Детектор Тип: кремниевый дрейфовый детектор (SDD). Энергетическое разрешение: не более 145 эВ (при 5.9 кэВ). Входной счёт: не менее 1500 kcps. Работа с образцами Типы: порошки, сплавленные таблетки, жидкости, металлы, пленки. Диаметр образцов: диапазон не уже 27–51.5 мм. Максимальная высота: не менее 100 мм. Максимальный вес: не менее 2 кг, для работы спектрометра не требуется вакуум или гелиевая продувка. ПО и управление: встроенный компьютер, ОЗУ 4 ГБ, накопитель 120 ГБ. Наличие сенсорного экрана 10 дюймов. Возможность удаленной поддержки. Питание: потребляемая мощность: не более 250 ВА. |
| 8 | Комплектация | Рентгенофлуоресцентный спектрометр Epsilon 1: 1 Держатель образцов: 1 Пластиковые чашки для сыпучих образцов (100 шт.): 1 Предварительно нарезанные полиэфирные (майларовые) пленки толщиной 3,6 мкм, 500 шт.: 1 Программное обеспечение Omnian: 1 Монитор: 1 Принтер: 1 Источник бесперебойного питания (ИБП) 1 Описание программного обеспечения Omnian Программное обеспечение Omnian предназначено для количественного анализа химического состава практически любых типов материалов без необходимости использования калибровочных образцов. Основные функции программного обеспечения включают: точный алгоритм поиска и сопоставления спектральных пиков; усовершенствованный алгоритм фундаментальных параметров (Fundamental Parameters, FP), корректирующий геометрию флуоресцентного объема (FVG) и влияние неизмеряемых компонентов («темной матрицы»); адаптивную характеристику образца (Adaptive Sample Characterization, ASC), обеспечивающую коррекцию матричных эффектов, характерных для конкретных типов образцов. |
| 9 | Требования к пуско-наладке оборудования | Пуско-наладка оборудования на месте эксплуатации. Процедура должна проводиться сертифицированным сервисным инженером. Поставщик обязуется провести обучение персонала в лаборатории Заказчика. |
| 10 | Необходимая документация и требования к потенциальному Поставщику | Потенциальный поставщик должен являться официальным авторизованным дистрибьютором компании. В целях подтверждения соответствия указанному требованию потенциальный поставщик обязан предоставить в составе ценового предложения документы, подтверждающие статус официального дистрибьютора (письмо-авторизация, сертификат дистрибьютора или иной официальный документ от производителя). Отсутствие подтверждающих документов является основанием для отклонения заявки как несоответствующей требованиям закупки. |
| 11 | Условия оплаты | Вопрос предоставления авансового платежа и определения его размера рассматривается на заседании закупочной комиссии в соответствии с внутренними нормативными документами. В случае принятия решения о выплате авансового платежа Заказчик вправе потребовать от Поставщика предоставления обеспечения на сумму, эквивалентную размеру авансового платежа. Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм: банковская гарантия, выданная банком второго уровня, зарегистрированным на территории Республики Казахстан и имеющим действующую лицензию на осуществление банковской деятельности; договор страхования гражданско-правовой ответственности Поставщика, заключенный со страховой организацией, зарегистрированной на территории Республики Казахстан и имеющей действующую лицензию на осуществление страховой деятельности. |