ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку элементного анализатора для определения содержания C, H, N, S в твердых и жидких пробах.

1. Общее описание системы

Элементный анализатор UNICUBE компании Elementar Analysensysteme GmbH (Германия)

Предназначен для одновременного определения элементов CHNS в однородных образцах.

Возможен анализ как твердых, так и жидких образцов с помощью стандартного автосамплера путем капсулирования проб). Этот анализатор оптимален при анализе микро-образцов. Он предназначен для определения содержания элементов при анализе продуктов органического синтеза или для анализа фармацевтических субстанций. UNICUBE имеет самый низкий уровень шума при работе в лаборатории, благодаря новой саморегулируемой циркуляции охлаждающего воздуха.

Анализатор должен обеспечивать:

- Полный автоматический цикл анализа (взвешивание пробы, сжигание, очистка, разделение газов и детектирование).

- Возможность работы в режимах CHNS.

- Минимальный расход гелия и кислорода благодаря интеллектуальной системе газового контроля.

- Автоматическую подачу проб с помощью автосэмплера.

- Интегрированное программное обеспечение для управления процессом анализа и обработки результатов.

2. Общие требования к оборудованию

- Сертификация производства: ISO 9001.

- Наличие CE-сертификата.

- Электропитание: 220–230 V, 50 Hz.

- Операционная система: Windows 10/11 Pro 64-bit.

- Гарантия: не менее 1 года.

- Монтаж, наладка и обучение персонала – инженерами, сертифицированными производителем, с предоставлением сертификатов.

3. Технические характеристики

- Диапазон измерений:

  - C: 0,01–100%

  - H: 0,01–100%

  - N: 0,01–100%

  - S: 0,01–100%

- Предел обнаружения:

  - C: ~40 ng

  - H: ~10 ng

  - N: ~40 ng

  - S: ~60 ng

- Время анализа одной пробы: 5–10 мин.

- Масса навески:

  - для CHNS: до 20 мг органики / до 1 г неорганики

- Автосэмплер:

  - Вместимость: не менее 120 проб.

  - Автоматическая подача капсул (олово, серебро).

- Система сжигания:

  - Температура до 1200 °C.

  - С каталитическим ускорением окисления.

  - Высокая стабильность за счет долговечного керамического реактора.

- Газовая система:

  - Носитель: гелий.

  - Окислитель: кислород.

  - Автоматическая подача и регулировка.

  - Минимальное потребление газа.

- Детектирование:

  - Теплопроводностный детектор (TCD).

  - Автоматическая калибровка.

- Воспроизводимость:

  - RSD ≤ 0,3% (абсолютное содержание ≥ 1%).

4. Программное обеспечение

- Управление всеми этапами анализа (сжигание, очистка, разделение, детектирование).

- Автоматическая коррекция по эталонным веществам.

- Ведение базы данных результатов анализов.

- Формирование отчетов в PDF, Excel.

- Возможность удаленного управления.

- Поддержка требований GLP/GMP.

5. Комплект поставки

- автосамплер на 120 позиций в стандартной комплектации,1 шт.

- высокоточные аналитические весы для работы с ПО анализатора,1 шт.

- установочный комплект (содержащий все элементы для установки и обслуживания; а также для подготовки проб) ,1 шт.

- стартовый комплект на 4000 анализов (содержащий все химические вещества; реакционные трубки; контейнеры для проб и мелкие детали) ,1 шт.

- комплект аксессуаров для упаковки образцов для 120-позиционной карусели образцов. Подходит для лодок размером до 8 x 8 x 16 мм и фольги до 35 x 35 мм. ,1 шт.

- Пресс для запечатывания капсул для точного дозирования наполнителя в капсулы с помощью внешней пипетки, применяется для жидких и чувствительных образцов, а также для газонепроницаемой запечатывания капсул, возможность подключения к инертному газу для запечатывания в защитной атмосфере, 1 шт.