Техническая спецификация закупаемого товара 
«Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой»

	1
	Наименования товара
	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой PlasmaQuant MS, Analytik Jena

	2
	Единица измерения
	комплект

	4
	Количество (объём)
	1

	5
	Срок поставки
	90 дней с момента заключения договора

	6
	Год выпуска
	2026

	7
	Гарантийный срок (в месяцах)
	12

	8
	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (далее ИСП-МС) настольный, металлическим корпусом, способный определять элементный состав жидкого образца от Li до U на уровне от ppt до 100 ppm в лабораторных условиях. Используется для количественного определения и контроля содержания элементов в широком диапазоне концентраций в научных, производственных и исследовательских лабораториях. Прибор должен обеспечивать высокую чувствительность, низкие пределы обнаружения. Комплект поставки должен включать необходимые аксессуары для ввода проб в систему. Масс-спектрометр с индуктивной связанной плазмой должен быть оснащен программным обеспечением с интуитивно понятным интерфейсом рабочего листа, позволяющий одним кликом получать данные анализа, графики сканирования масс, калибровочные данные и журналы данных. Программное обеспечение должно поддерживать контроль качества с использованием предустановленных и пользовательских процедур, формирование отчётов и экспорт данных в распространённые форматы (prn, csv, txt, lim, cdf). Прибор должен быть оснащен блокировочной системой, выключающей плазму при открывании крышки отсека плазмы или дверцы отсека интерфейса. Наличие автоматического отключения плазмы в случае, если скорость потока охлаждающих агентов (воды и аргона), либо производительность вытяжной системы, падают ниже минимально допустимого уровня. Чувствительность прибора: не менее 500 kcps/ppb для 115In. Система подачи проб: перистальтический насос с регулируемой скоростью должен быть не менее чем с 4 каналами; - cтеклянный концентрический небулайзер с минимальным расходом до не более чем 400 мкл/мин; двухпроходная распылительная камера типа Scott, охлаждаемая методом Пельтье, с регулируемой минимальной температурой не выше чем -15 °C (минус 15 °C); Стандартная плазменная горелка с инжектором с внутренним диаметром не более чем 2,4 мм; опционально доступна горелка с инжекторами внутренним диаметром 1,5 мм и 0,8 мм; Генерация плазмы: Система должна обеспечивать автоматический запуск и отключение плазмы, настраиваемую пользователем последовательность зажигания для различных аксессуаров и типов плазмы; Наличие автоматического выравнивания положения плазмы (X, Y и Z) для обеспечения максимальной чувствительности и минимизации многоатомных помех; Требуемая чистота аргона не менее 4.6 (99.996%); Генератор должен быть твердотельным, высокочастотным (далее ВЧ) с минимальным среднеквадратичным напряжением не менее 300 В и с частотой не менее 27 МГц; диапазон мощности от не более 300 и до не менее 1600 Вт с шагом не более 10 Вт; минимальный расход плазмообразующего газа не более 7,5 л/мин; минимальный расход вспомогательного газа не более 1,2 л/мин; максимальный общий расход газа не более 12,5 л/мин.- Интерфейс плазмы состоит из самплэр и скиммер конусов. Прибор может быть укомплектован конусами из никеля или платины; - Возможность быстрого переключения от горячей к холодной плазме в рамках одного метода;- Масс-спектрометр должен состоять в основном из следующих компонентов: 1. Система подачи проб со шланговым насосом, распылителем, распылительной камерой и плазменной горелкой; 2. Отсек плазмы, в котором происходит генерация плазмы, и интерфейс; 3. Зона масс-спектрометра с ионной оптикой, масс-анализатором и детектором, при этом она должна иметь возможность почти полностью горизонтально отделяться от первых двух частей с помощью вертикального механизма похожую на открывание двери. Вышеописанный дизайн дает полный и ничем не ограниченный доступ к интерфейсу для его обслуживания. - Диаметр отверстия конуса пробоотборника не менее 1,1 мм, диаметр отверстия конуса скиммера не более 0,5 мм; Охлаждение должно быть водяным, включая индивидуальное и независимое охлаждение конусов: конус физически ставится в корпус, через этот корпус протекает вода, вода охлаждает корпус, корпус охлаждает конус. Должен быть обеспечен лёгкий доступ и возможность демонтажа самплерного и скиммерного конусов. Прибор должен обеспечивать эффективное устранение спектральных интерференций при помощи использования газов (гелий и/или водород), также должен обеспечивать быструю смену режимов подачи газов, скорость смены режима подачи газов не более 3 секунд. - система ионной оптики должна обеспечивать высокую чувствительность анализа за счёт отражения и трехмерного управления фокусировки ионного пучка на входе масс-анализатора. Квадруполь: частота не менее 3МГц; - диапозон масс от не более чем 3 а.е.м. до не менее чем 260 а.е.м.; максимальное разрешение не более чем 0,5 а.е.м; скорость сканирования не менее 5115 а.е.м./с; время задержки не более 50 мкс; стабильность калибровки массы — не более 0,05 а.е.м. в сутки; Квадруполь должен быть выполнен из нержавеющей стали, обеспечивающей стабильное электрическое поле и возможность определения ртути без эффекта памяти. Конструкция должна обеспечивать низкий уровень фоновых сигналов. Питание квадруполя должно осуществляться от твердотельного воздушно-охлаждаемого блока питания, при этом все напряжения должны управляться через ПК. Детектор: электронно-умножительный детектор с дискретными динодами, полностью цифровой, с динодами, расположенными вне оси для снижения фонового сигнала. динамический диапазон не менее 11 порядков в линейном аналитическом диапазоне, от не более 0,1 имп/с до не менее 10¹⁰ имп/с; Прецизионность отношения изотопов: не более 0,07 % относительного стандартного отклонения (ОСО) (¹⁰⁷Ag/¹⁰⁹Ag); Характеристики плазмы: не более 2 % CeO⁺/Ce⁺; Воспроизводимость: не более 3% за 20 минут и не более 4% за 240 минут; Вакуумная система: вакуум обеспечивается за счет двух встроенных турбомолекулярных насосов и роторного насоса; вакуумная система должна иметь автоматический изоляционный затвор, закрывающийся при отключении питания, поддерживать режим ожидания при простое и автоматически перезапускаться после восстановления питания. Дополнительные возможности устройства: Должна быть предусмотрена возможность дополнительной подачи кислорода или азота во вспомогательный газовый поток плазмы. Также должна быть предусмотрена возможность подачи аргона для разбавления аэрозоля пробы. Комплект поставки должен включать: 1) Базовый блок PlasmaQuant MS AMR, включает ротационный насос, газовые и насосные трубки, кабель для подключения к ПК, программное обеспечение, руководство оператора; 2) Стартовый набор, в состав которого входят: микроконцентрический распылитель со скоростью самоаспирации 0,4 мл/мин, охлаждаемый по методу Пельтье; двухпроходная распылительная камера типа Скотта, байпасная трубка Ar, кварцевая горелка с внутренним диаметром 2,4 мм, небулайзер из ПФА (перфторалкокси) со скоростью самоаспирации 0,1 л/мин; двухпроходная распылительная камера типа Скотта из ПФА (перфторалкокси); трубка байпаса аргона из ПФА; полупрозрачная горелка, сапфировый инжектор для горелки, а также подходящая трубка насоса для подачи проб и слива. Стартовый комплект должен подходить для водных образов, содержащих агрессивные кислоты такие как HF, H2SO4, H3PO4, HCL4; 3) Водовоздушный охладитель для ИСП-МС с электрическим подключением с сетевым напряжением 230 В и частотой сети 50 Гц/60 Гц; 4) Присадки для охлаждающей воды ИСП-ОЭС и ИСП-МС, состоящие из двух компонентов; 5) Комплект Y-образных коннекторов для автоматического добавления раствора внутреннего стандарта, который состоит из 5 шт. Y-образных коннекторов с внутренним диаметром 1/16"; 6) Увлажнитель аргона с байпасом, который рекомендуется для водных образцов с высоким содержанием солей, включает увлажнитель аргона, комплект трубок и соединителей; 7) Трубка для подачи защитного газа, без адаптера для проточного газа, из кварца; 8) Автосамплер со встроенной функцией промывки. Движение пробоотборника настраиваемое по трем осям XYZ; расчитан на 4 штатива (60 позиций) и 1 штатив для стандартов (10 позиций); 9) Вытяжной шланг для подключения ИСП-МС к лабораторной вытяжной системе с диаметром 125 мм и длиной 5 м; 10) Никелевый конус сэмплера; 11) Платиновый конус скиммера; 12) Конические полипропиленовые пробирки объемом 15 мл с крышкой, внешним диаметром 16 мм, комплект из 500 шт – 2 уп; 13) Конические полипропиленовые пробирки объемом 50 мл с крышкой, внешним диаметром 28 мм, комплект из 500 шт – 1 уп; 14) Персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением для управления прибором и обрабокти полученных результатов; 15) Источник бесперебойного питания; 16) Аргон – 4 баллона; 17) Гелий - 1 баллон; 18) Регуляторы для баллонов с газом – 2 шт; 20) Растворы для калибровки; : - Многоэлементный стандарт калибровки/контроля качества ICP 125 мл (43 элемента, 10 ppm) 3% HNO₃, содержит: Алюминий, Мышьяк, Барий, Бериллий, Кадмий, Кальций, Церий, Хром, Диспрозий, Эрбий, Европий, Гадолиний, Галлий, Гольмий, Железо, Лантан, Свинец, Лютеций, Магний, Марганец, Неодим, Никель, Фосфор, Калий, Празеодим, Рубидий, Самарий, Селен, Серебро, Натрий, Стронций, Сера, Таллий, Торий, Тулий, Уран, Ванадий, Иттербий, Цинк; Цезий, Бор; -Многоэлементный стандарт калибровки/контроля качества ICP по тугоплавким элементам 125 мл (10 ppm) 3% HNO₃ с HF, содержит: Сурьма, Германий, Гафний, Молибден, Ниобий, Кремний, Тантал, Теллур, Олово, Титан, Вольфрам, Цирконий; - Многоэлементный стандарт калибровки/контроля качества ICP по драгоценному металлу (Осмий) 125 мл (10 ppm) 30% HCL, содержит: Золото, Иридий, Осмий, Палладий, Платина, Рений, Родий, Рутений; - Одноэлементный стандартный раствор германия с концентрацией 10 мкг/мл, объемом 125 мл, в матрице следовых количеств азотной и плавиковой кислот; - Одноэлементный стандартный раствор индия с концентрацией 10 мкг/мл, объемом 125 мл, в матрице следовых количеств 2% азотной кислоты; - Одноэлементный стандартный раствор скандия с концентрацией 10 мкг/мл, объемом 125 мл, в матрице 7% азотной кислоты; Раствор тюнинговый для настройки прибора;

	9.
	Требования к пуско-наладке оборудования
	Пуско-наладка оборудования на месте эксплуатации. Процедура должна проводиться сертифицированным сервисным инженером. 
Поставщик обязуется провести обучение персонала в лаборатории Заказчика.

	10.
	Необходимая документация и требования к потенциальному Поставщику
	Потенциальный поставщик должен являться официальным авторизованным дистрибьютором компании на момент подачи заявки. В целях подтверждения соответствия указанному требованию потенциальный поставщик обязан предоставить в составе ценового предложения документы, подтверждающие статус официального дистрибьютора (письмо-авторизация, сертификат дистрибьютора или иной официальный документ от производителя). Отсутствие подтверждающих документов является основанием для отклонения заявки как несоответствующей требованиям закупки.
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	Условия оплаты
	Вопрос предоставления авансового платежа и определения его размера рассматривается на заседании закупочной комиссии в соответствии с внутренними нормативными документами. 
В случае принятия решения о выплате авансового платежа Заказчик вправе потребовать от Поставщика предоставления обеспечения на сумму, эквивалентную размеру авансового платежа.
Обеспечение может быть предоставлено в одной из следующих форм:
банковская гарантия, выданная банком второго уровня, зарегистрированным на территории Республики Казахстан и имеющим действующую лицензию на осуществление банковской деятельности;
договор страхования гражданско-правовой ответственности Поставщика, заключенный со страховой организацией, зарегистрированной на территории Республики Казахстан и имеющей действующую лицензию на осуществление страховой деятельности.
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