ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  / R&D
Анализ и поиск поставщиков smart-колец для Aiutante
Пилотная партия носимых устройств (кольцо-трекер: давление, пульс, SpO₂) с открытым Bluetooth/API-протоколом для интеграции в мобильное приложение Aiutante.
	Заказчик
	Категория
	MOQ пилота
	Дата

	Aiutante / ElmsCare
	Wearable · BLE
	50 шт
	2026-08-28



1.  Контекст и цель
Aiutante — приложение для мониторинга здоровья с тремя ролями пользователей (член семьи, сиделка, врач) и единым дашбордом состояния подопечного. Сейчас данные о жизненных показателях вводятся вручную или поступают из ограниченного набора источников. Задача — расширить эту картину непрерывными данными с носимого устройства.
Цель ТЗ — найти и квалифицировать 2–3 китайских производителя (фабрика или OEM/ODM-бренд) smart-колец, способных поставить пилотную партию 50 шт и предоставить открытый протокол или SDK, достаточный для получения сырых показателей на стороне Aiutante без обязательной зависимости от закрытого приложения поставщика.
Результат этапа — не закупка, а короткий список поставщиков с протестированными образцами и понятным путём интеграции. Решение о масштабировании — отдельный шаг после пилота.
2.  Что должно измерять кольцо
Требования разделены на обязательные (без них поставщик не проходит отбор) и желательные (влияют на итоговый рейтинг).
	Параметр
	Статус
	Комментарий

	Частота сердечных сокращений (PPG)
	обязательно
	Непрерывный и по запросу

	SpO₂
	обязательно
	Периодическое измерение, не только по запросу

	Артериальное давление (оценка по PPG/PTT)
	обязательно
	Указать метод валидации — см. раздел 4

	Вариабельность ритма (HRV)
	желательно
	Полезно для карточки состояния у врача

	Температура кожи
	желательно
	

	Сон (фазы)
	желательно
	

	Шаги / активность
	желательно
	


Аппаратные требования
1. Bluetooth 5.0 или новее, стандартный GATT-профиль
1. Автономность ≥ 5 дней при типичном режиме измерений
1. Влагозащита не ниже IP67
1. Размерный ряд не менее 6 размеров (US 6–13), масса кольца — единицы граммов
1. OTA-обновление прошивки
1. Зарядка — стандартный докинг/кейс, без проприетарных расходников с ограниченной доступностью
3.  Требования к API / протоколу интеграции
Это решающий блок отбора: кольцо без пригодного для интеграции протокола не подходит, каким бы точным оно ни было.
1. Открытый протокол. Документированный BLE GATT-профиль (сервисы, характеристики, UUID, формат пакета данных) или нативный SDK под Android/iOS с исходниками либо бинарями (AAR / .framework), которые можно обернуть в platform channel Flutter
1. Без обязательной регистрации. Возможность читать сырые показатели напрямую с кольца, без обязательной регистрации конечного пользователя в закрытом приложении/облаке поставщика
1. Whitelabel API. Если данные проходят через облако поставщика — отдельный whitelabel REST/Webhook API с аутентификацией (OAuth2 или API-key), документированными форматами JSON, единицами измерения и частотой дискретизации
1. Задержка. Между измерением на кольце и доступностью значения на телефоне — указывается количественно (сек.)
1. Стабильность. Поведение BLE при повторном подключении, потере пакетов, работе в фоне на iOS/Android
1. NDA. Готовность подписать NDA до передачи протокола/SDK
Красный флаг: поставщик предлагает только закрытое white-label приложение без API «наружу». Такой вариант не проходит отбор, даже при хорошей цене.
4.  Точность и сертификация
Валидация точности
Запросить у поставщика описание метода валидации: клинические сличения с эталонным прибором, для давления — в идеале по методике, сопоставимой с ISO 81060-2. Без этого цифры на кольце не более чем оценка.
Позиционирование устройства
Уточнить прямо: устройство заявлено как wellness-гаджет или как медицинское изделие. Это определяет, как Aiutante может показывать данные и какие дисклеймеры обязательны — уточняется отдельно с юр. отделом, вне рамок этого ТЗ.
Обязательные и желательные сертификаты
1. Обязательно: CE, FCC, RoHS
1. Желательно: NMPA (Китай) или эквивалент, если заявлен статус мед. изделия
1. Желательно: ISO 13485 на производстве — сильный сигнал зрелости фабрики
5.  Коммерческие условия
	Условие
	Требование

	MOQ пилотной партии
	50 шт

	Ценовая сетка
	Цена за шт на объёмах 50 / 200 / 1000 — для планирования масштабирования

	OEM
	Возможность нанесения логотипа Aiutante / ElmsCare на кольцо и/или упаковку

	Оплата
	T/T или через Alibaba Trade Assurance; аккредитив — по согласованию для объёмов выше пилота

	Инкотермс
	FOB или DDP, порт отгрузки указывается поставщиком

	Срок изготовления пилота
	Запросить конкретную дату, не диапазон «2–4 недели»

	Гарантия / брак
	Гарантийный срок и процент допустимого брака, процедура RMA


6.  Требования к поставщику
1. Опыт производства носимых устройств для здоровья/фитнеса не менее 2 лет, с проверяемыми референсами
1. Статус Verified/Gold Supplier на торговой площадке либо сертификат ISO 9001 / ISO 13485
1. Готовность выслать 3–5 тестовых образцов до размещения пилотного заказа
1. Англоязычная техническая поддержка с откликом менее 24 часов
7.  Процесс отбора поставщика
1. Лонг-лист — Alibaba, Global Sources, Made-in-China, HKTDC, отраслевые выставки (Canton Fair)
2. Скрининг — Отсев по MOQ, наличию открытого API/протокола и базовым сертификатам
3. Запрос под NDA — Полная тех. документация протокола/SDK, ответы на чек-лист из раздела 9
4. Образцы — Заказ 3–5 шт, лабораторная проверка точности и стабильности BLE
5. Интеграционный прототип — Подключение к тестовому Flutter-стенду Aiutante, проверка задержки и переподключений
6. Пилотный заказ — 50 шт у 1–2 финалистов, финальные коммерческие условия
8.  Критерии оценки поставщиков
	Критерий
	Вес

	Открытость API / протокола
	25%

	Точность измерений
	20%

	Цена за штуку
	15%

	Сертификация
	15%

	Надёжность BLE-соединения
	15%

	Гибкость MOQ / OEM
	10%


9.  Чек-лист вопросов для запроса (RFQ)
1. Предоставите ли вы полный GATT-профиль (сервисы/характеристики/UUID) под NDA?
1. Есть ли нативный SDK под Android и iOS? Исходники или только бинарь?
1. Можно ли получать данные без обязательной регистрации в вашем облаке?
1. Какова заявленная погрешность измерения давления и метод её проверки?
1. Устройство сертифицировано как wellness-гаджет или медицинское изделие?
1. Какие сертификаты есть прямо сейчас: CE / FCC / RoHS / NMPA / ISO 13485?
1. Готовы ли выслать 3–5 образцов до основного заказа, и по какой цене?
1. Какая цена за штуку на 50 / 200 / 1000 шт?
1. Возможен ли OEM (логотип на кольце и упаковке) при MOQ 50?
1. Инкотермс, порт отгрузки, срок изготовления пилотной партии — конкретная дата?
1. Условия гарантии и процедура RMA при браке?
10.  Итоговый результат этапа
1. Короткий список из 2–3 поставщиков, прошедших критерии раздела 6 и 8
1. Сравнительная таблица по цене, точности и полноте API
1. Протестированные образцы с зафиксированной задержкой и стабильностью BLE-соединения
1. Пилотный заказ 50 шт у выбранного поставщика (или двух — для параллельного сравнения)
Вне рамок этого ТЗ: юридическая экспертиза сертификатов на соответствие требованиям целевых рынков и решение о закупке объёмов сверх пилотной партии — оба вопроса решаются по итогам пилота.
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