ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  / R&D

Анализ и поиск поставщиков smart-колец для Aiutante

Пилотная партия носимых устройств (кольцо-трекер: давление, пульс, SpO₂) с открытым Bluetooth/API-протоколом для интеграции в мобильное приложение Aiutante.

| Заказчик | Категория | MOQ пилота | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Aiutante / ElmsCare | Wearable · BLE | 50 шт | 2026-08-28 |

# 1.  Контекст и цель

Aiutante — приложение для мониторинга здоровья с тремя ролями пользователей (член семьи, сиделка, врач) и единым дашбордом состояния подопечного. Сейчас данные о жизненных показателях вводятся вручную или поступают из ограниченного набора источников. Задача — расширить эту картину непрерывными данными с носимого устройства.

Цель ТЗ — найти и квалифицировать 2–3 китайских производителя (фабрика или OEM/ODM-бренд) smart-колец, способных поставить пилотную партию 50 шт и предоставить открытый протокол или SDK, достаточный для получения сырых показателей на стороне Aiutante без обязательной зависимости от закрытого приложения поставщика.

Результат этапа — не закупка, а короткий список поставщиков с протестированными образцами и понятным путём интеграции. Решение о масштабировании — отдельный шаг после пилота.

# 2.  Что должно измерять кольцо

Требования разделены на обязательные (без них поставщик не проходит отбор) и желательные (влияют на итоговый рейтинг).

| Параметр | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Частота сердечных сокращений (PPG) | обязательно | Непрерывный и по запросу |
| SpO₂ | обязательно | Периодическое измерение, не только по запросу |
| Артериальное давление (оценка по PPG/PTT) | обязательно | Указать метод валидации — см. раздел 4 |
| Вариабельность ритма (HRV) | желательно | Полезно для карточки состояния у врача |
| Температура кожи | желательно |  |
| Сон (фазы) | желательно |  |
| Шаги / активность | желательно |  |

Аппаратные требования

- Bluetooth 5.0 или новее, стандартный GATT-профиль

- Автономность ≥ 5 дней при типичном режиме измерений

- Влагозащита не ниже IP67

- Размерный ряд не менее 6 размеров (US 6–13), масса кольца — единицы граммов

- OTA-обновление прошивки

- Зарядка — стандартный докинг/кейс, без проприетарных расходников с ограниченной доступностью

# 3.  Требования к API / протоколу интеграции

Это решающий блок отбора: кольцо без пригодного для интеграции протокола не подходит, каким бы точным оно ни было.

- Открытый протокол. Документированный BLE GATT-профиль (сервисы, характеристики, UUID, формат пакета данных) или нативный SDK под Android/iOS с исходниками либо бинарями (AAR / .framework), которые можно обернуть в platform channel Flutter

- Без обязательной регистрации. Возможность читать сырые показатели напрямую с кольца, без обязательной регистрации конечного пользователя в закрытом приложении/облаке поставщика

- Whitelabel API. Если данные проходят через облако поставщика — отдельный whitelabel REST/Webhook API с аутентификацией (OAuth2 или API-key), документированными форматами JSON, единицами измерения и частотой дискретизации

- Задержка. Между измерением на кольце и доступностью значения на телефоне — указывается количественно (сек.)

- Стабильность. Поведение BLE при повторном подключении, потере пакетов, работе в фоне на iOS/Android

- NDA. Готовность подписать NDA до передачи протокола/SDK

Красный флаг: поставщик предлагает только закрытое white-label приложение без API «наружу». Такой вариант не проходит отбор, даже при хорошей цене.

# 4.  Точность и сертификация

Валидация точности

Запросить у поставщика описание метода валидации: клинические сличения с эталонным прибором, для давления — в идеале по методике, сопоставимой с ISO 81060-2. Без этого цифры на кольце не более чем оценка.

Позиционирование устройства

Уточнить прямо: устройство заявлено как wellness-гаджет или как медицинское изделие. Это определяет, как Aiutante может показывать данные и какие дисклеймеры обязательны — уточняется отдельно с юр. отделом, вне рамок этого ТЗ.

Обязательные и желательные сертификаты

- Обязательно: CE, FCC, RoHS

- Желательно: NMPA (Китай) или эквивалент, если заявлен статус мед. изделия

- Желательно: ISO 13485 на производстве — сильный сигнал зрелости фабрики

# 5.  Коммерческие условия

| Условие | Требование |
| --- | --- |
| MOQ пилотной партии | 50 шт |
| Ценовая сетка | Цена за шт на объёмах 50 / 200 / 1000 — для планирования масштабирования |
| OEM | Возможность нанесения логотипа Aiutante / ElmsCare на кольцо и/или упаковку |
| Оплата | T/T или через Alibaba Trade Assurance; аккредитив — по согласованию для объёмов выше пилота |
| Инкотермс | FOB или DDP, порт отгрузки указывается поставщиком |
| Срок изготовления пилота | Запросить конкретную дату, не диапазон «2–4 недели» |
| Гарантия / брак | Гарантийный срок и процент допустимого брака, процедура RMA |

# 6.  Требования к поставщику

- Опыт производства носимых устройств для здоровья/фитнеса не менее 2 лет, с проверяемыми референсами

- Статус Verified/Gold Supplier на торговой площадке либо сертификат ISO 9001 / ISO 13485

- Готовность выслать 3–5 тестовых образцов до размещения пилотного заказа

- Англоязычная техническая поддержка с откликом менее 24 часов

# 7.  Процесс отбора поставщика

1. Лонг-лист — Alibaba, Global Sources, Made-in-China, HKTDC, отраслевые выставки (Canton Fair)

2. Скрининг — Отсев по MOQ, наличию открытого API/протокола и базовым сертификатам

3. Запрос под NDA — Полная тех. документация протокола/SDK, ответы на чек-лист из раздела 9

4. Образцы — Заказ 3–5 шт, лабораторная проверка точности и стабильности BLE

5. Интеграционный прототип — Подключение к тестовому Flutter-стенду Aiutante, проверка задержки и переподключений

6. Пилотный заказ — 50 шт у 1–2 финалистов, финальные коммерческие условия

# 8.  Критерии оценки поставщиков

| Критерий | Вес |
| --- | --- |
| Открытость API / протокола | 25% |
| Точность измерений | 20% |
| Цена за штуку | 15% |
| Сертификация | 15% |
| Надёжность BLE-соединения | 15% |
| Гибкость MOQ / OEM | 10% |

# 9.  Чек-лист вопросов для запроса (RFQ)

- Предоставите ли вы полный GATT-профиль (сервисы/характеристики/UUID) под NDA?

- Есть ли нативный SDK под Android и iOS? Исходники или только бинарь?

- Можно ли получать данные без обязательной регистрации в вашем облаке?

- Какова заявленная погрешность измерения давления и метод её проверки?

- Устройство сертифицировано как wellness-гаджет или медицинское изделие?

- Какие сертификаты есть прямо сейчас: CE / FCC / RoHS / NMPA / ISO 13485?

- Готовы ли выслать 3–5 образцов до основного заказа, и по какой цене?

- Какая цена за штуку на 50 / 200 / 1000 шт?

- Возможен ли OEM (логотип на кольце и упаковке) при MOQ 50?

- Инкотермс, порт отгрузки, срок изготовления пилотной партии — конкретная дата?

- Условия гарантии и процедура RMA при браке?

# 10.  Итоговый результат этапа

- Короткий список из 2–3 поставщиков, прошедших критерии раздела 6 и 8

- Сравнительная таблица по цене, точности и полноте API

- Протестированные образцы с зафиксированной задержкой и стабильностью BLE-соединения

- Пилотный заказ 50 шт у выбранного поставщика (или двух — для параллельного сравнения)

Вне рамок этого ТЗ: юридическая экспертиза сертификатов на соответствие требованиям целевых рынков и решение о закупке объёмов сверх пилотной партии — оба вопроса решаются по итогам пилота.